广州市碳达峰、碳中和温室气体关键监测技术研究及应用项目采购需求书

一、项目基本情况

（一）项目概况

本项目总预算为17万元。

通过对非色散红外波长滤波法、离轴积分腔输出光谱法、光腔衰荡光谱法、腔增强吸收光谱法、中红外量子级联QCL激光光声光谱法五种不同原理测量CO2、CH4、CO等温室气体的自动监测设备开展比对实验，在广州市开展包括性能参数、质控方法、外场监测结果等方面的比对，研究不同原理温室气体自动监测设备性能及实际监测结果的差异、总结影响监测结果的关键因素，并梳理出科学、可操作的运行及质控技术要求，为后续完善广州温室气体监测网络提供支撑。

二、技术要求

- 服务内容

中标方协助采购方完成比对场地的部署和器材安装、比对所需装置研制、比对期间现场监督、性能测试结果和外场监测数据审核，并协助采购方开展比对结果评估及程序文件编制。

- 服务成果

1、基于性能测试和外场监测数据质量比对结果，形成一份不同原理温室气体连续自动监测方法比对实验报告。

2、提交一份温室气体连续自动监测质量保证与质量控制程序文件。

（三）服务技术要求

1、参考技术文件

《城市环境空气温室气体试点监测质量管理与质量控制指南（试行）》；

《环境空气温室气体及其示踪物（CO2、CH4、N2O和CO）连续自动监测采样系统的技术要求》（第一版）；

《大气本底站观测场室技术规范》 中国气象局综合观测司 2013 年。

2、实验内容要求

比对实验包括不同测量原理间仪器的关键性能指标比对、附加测试、外场监测数据质量比对三方面（比对内容说明见表1）。仪器完成安装调试后，首先进行关键性能指标比对，包括三点比对浓度线性响应和响应时间等指标。性能指标比对完成后，开展附加测试实验，从标气样与外场环境样交叉测试、水汽干扰测试、加标回收测试、盲样测试等对温室气体测量准确性有影响的项目进行测试。关键性能指标和附加测试具体要求如下：

（1）关键性能指标比对

① 三点比对浓度线性响应

参与比对的仪器量程建议设置为：CO2 1000 ppm、CH4 20000 ppb、CO为1500 ppb，平均时间统一设置为≤60 s。参比比对仪器也可根据设备实际情况设置。

对于CO2，各仪器依据自身特点按顺序通入零气和3点比对浓度标气（0、350、450、550ppm），所获得校准曲线应满足相关系数（r）>0.995，斜率（a）介于0.95至1.05之间，截距（b）在满量程的±1%范围内。

对于CH4，各仪器依据自身特点按顺序通入零气和3点比对浓度标气（0、1500、2250、3000ppb），所获得校准曲线应满足相关系数（r）>0.995，斜率（a）介于0.95至1.05之间，截距（b）在满量程的±1%范围内。

对于CO，各仪器依据自身特点按顺序通入零气和3点比对浓度标气（0、500、1250、2000ppb），所获得校准曲线应满足相关系数（r）>0.995，斜率（a）介于0.95至1.05之间，截距（b）在满量程的±1%范围内。

② 响应时间

待测仪器运行稳定后，通入高纯氮气，待读数稳定后通入高量程标准气体，同时用秒表开始计时；当待测分析仪器显示值上升至标准气体浓度标称值90%时，停止计时，记录所用时间为待测分析仪器的上升时间。待高量程标准气体测量读数稳定后，通入高纯氮气，同时用秒表开始计时；当待测分析仪器显示值下降至高量程标准气体浓度标称值10%时，停止计时，记录所用时间为待测仪器下降时间。根据测试的结果评比各设备的响应时间。

（2）附加测试

① 标气样与外场环境样交叉测试

通入中浓度CO2、CH4和CO标气，连续测量5min，再通入5min外场环境样，交替测量10次。收集测试数据，评估各仪器在标气样与外场环境样交叉通入下的测试结果。

② 水汽干扰测试

通入中浓度CO2、CH4和CO标气，连续测量30min，获取15笔连续浓度读数，然后通入混合40%、60%、80%相对湿度的同等浓度标准气体，再获取15笔连续浓度读数。收集测试数据，评估水汽对各台仪器测量结果干扰的影响。

③ 加标回收测试

在仪器测量外场环境样的过程中，从采样管路中加入特定流量和浓度的CO2、CH4和CO标气，连续测量30min，再通入30min外场环境样，形成不同浓度梯度的加标回收测试。收集测试数据，评估各仪器的加标回收测试结果。

④ 盲样测试

定期通入CO2、CH4和CO盲样标气，评价仪器测量准确性。

完成上述测试工作后，开展外场环境样连续自动监测。在外场环境样比对过程中，参与比对方除执行规定要求的质控项目外，可根据自身仪器特点，开展自有质控项目。最终就连续运行中的质控数据及实际外场监测结果进行比对。

表1 比对内容说明

| 比对内容 | 序号 | 实验内容 |
| --- | --- | --- |
| 关键性能指标 （安装、调试完成后开展性能指标比对） | 1 | 三点比对浓度线性响应 |
|  | 2 | 响应时间 |
| 附加测试 | 1 | 交叉测试 |
|  | 2 | 水汽干扰 |
|  | 3 | 加标回收 |
|  | 4 | 盲样测试 |
| 数据质量 （正常连续稳定运行中的日常质控结果及实际外场监测数据的比对） | 1 | 每周曲线核查 |
|  | 2 | 每周精密度 |
|  | 3 | 每两周正确度核查 |
|  | 4 | 监测结果比对 |
|  | 5 | 有效数据获取率比对 |

（四）服务要求

1、人员配置

要求保证有4名以上的专职技术人员负责项目实施，其中项目负责人1名，参与比对的技术人员2名，数据审核及报告编制人员1名。

2、人员资质

项目负责人需具备环境类副高级工程师职称或以上，需具备自动监测仪器比对实验经验。参与比对的技术人员需具备自动监测仪器比对实验经验。数据审核及报告编制人员需具备温室气体数据审核经验。

3、要求配备的标准物质、质控设备和耗材

项目承担单位需具备动态校准仪、标准流量计、标准温湿度计、标准气压计等质控设备各一套，并负责提供比对实验所需的器材，协助采购方研制并提供比对实验所需的装置，详细如下：

| 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 1/4特氟龙管 | 100 | 米 |
| 1/8特氟龙管 | 100 | 米 |
| 1/4特氟龙卡套+螺帽 | 50 | 套 |
| 1/4特氟龙三通 | 20 | 个 |
| 1/4特氟龙堵头 | 5 | 个 |
| 1/8特氟龙卡套+螺帽 | 50 | 套 |
| 1/8特氟龙三通 | 20 | 个 |
| 1/8特氟龙堵头 | 5 | 个 |
| 1/4转1/8特氟龙直通 | 20 | 个 |
| 1/2钢丝编织特氟龙管 | 100 | 米 |
| 定制特氟龙多支路管 | 1 | 套 |
| 10米防雷DTU | 6 | 个 |
| 样气高精度温湿度变送器 | 6 | 个 |
| 加标回收测试装置 （含三路MFC） | 1 | 套 |
| 样气加湿控制器 | 1 | 套 |
| 采样管路动态加热控制系统 | 1 | 套 |

三、商务要求

（一）标的提供的时间

合同签订后至2023年11月30日，共7个月。

（二）合同履行期限

2023年11月30日前。

（三）标的提供的地点

广州市内采购方指定地点。

（四）采购资金支付

1期：合同签定并收发票后，于5个工作日内支付合同总额80%款项，共13.6万元；

2期：合同完成并收发票后，于5个工作日内支付合同总额20%款项，共3.4万元；

（五）验收要求

1、验收时间及方式：项目完结后，由中标方提出验收申请，由采购方7个工作日内启动验收。由采购方对项目执行情况进行初步验收，组织聘请不少于3名专家对项目进行整体验收。（根据项目预算，按我站验收管理制度调整方式）

2、验收标准：对应招标文件约定的成果指标进行。（根据实际服务内容设置）

3、验收费用：本项目验收所产生的所有费用由（各包组）中标方承担。

（六）其他要求（其他商务要求，如响应时间、培训、保密、罚则、资产归属、知识产权……）

1、保密要求

中标方应承担本项目比对实验数据的保密责任，保密期限永久。中标方除按照采购方的要求进行报告和传输有关本项目比对实验数据外，不得向第三方传递其它任何本项目比对实验数据。未经采购方同意，中标方不得利用本项目的所有资料对外开展技术交流、业务联系、数据交换等。

2、知识产权归属

与本项目相关的成果、资料的知识产权归采购方所有，未经采购方书面同意，中标方不得以任何方式使用服务成果，亦不得以任何方式转让或者许可第三方使用服务成果。

中标方应保证本项目的投标技术、服务或其任何一部分不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其他知识产权而引起的法律和经济纠纷；如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由中标方承担。

3、违约处理

中标方未能按本项目规定的时间提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰ 的数额向中标方支付违约金；逾期半个月以上的，采购方有权终止合同，由此造成的采购方经济损失由中标方承担。

中标方出现以下情形，采购方根据实际情况对原定委托事项可能产生的不良影响进行评估，必要时进行约谈、督促整改，情节严重的采购方有权终止并解除合同，并视情节依法报送相关行政或司法部门处理：

（1）采购方受到各级质量监督主要部门或环境保护主管部门通报、处分、处罚的；

（2）采购方在对中标方开展质量监督过程中，发现存在影响监测结果质量问题的；

（3）中标方违反相关环境监测标准（规范、方法）要求而开展的监测行为或者出现符合国家环境保护部印发的《环境监测数据弄虚作假行为判定及处理办法》判定标准的监测行为的。

中标方在项目执行期间未能依照投标文件中承诺的具体服务方案要求提供服务，采购方有权按照招标文件的相关规定进行处理。

采购方无正当理由拒绝接受服务，到期拒付服务款项的，采购方向中标方偿付应付款项的5%的违约金。采购方如逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

双方其他违约责任按《中华人民共和国民法典》处理。