- 附件

物品采购需求表

| 序号 | 物品名称 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式多参数水质检测站 | 1 | - 1仪器配置要求： - 1.1支持多种水质检测项目，包括： - COD量程0-15000mg/L 检测下限5mg/L - 氨氮-量程 0-50mg/L 检测下限0.05mg/L - 总磷-量程 0-16mg/L 检测下限0.02mg/L - 铜-量程 0-1mg/L 检测下限 0.04mg/L - 镍-量程 0-1mg/L 检测下限0.002mg/L - 镍-量程 0-4mg/L 检测下限 0.1mg/L - 铁-量程 0-5mg/L 检测下限0.02mg/L - 锌-量程 0-4mg/L 检测下限 0.2mg/L - 六价铬-量程 0-1mg/L 检测下限 0.01mg/L - 总铬-量程 0-1mg/L 检测下限0.01mg/L - 1.2一体式设备，一机实现消解和测定。 - 1.3便携式设计，内置大容量锂电池（≥18000mAH），可进行户外水样测定。 - 1.4搭载水质智能检测系统，让检测更简单智能。 - 1.5物联网功能，数据无上限永久储存至云服务器。 - 1.6可远程实时查看测试数据，并记录取样地点、人员等信息。 - 1.7搭载动态光学矢量控制系统，支持多组滤光通道自动切换。 - 1.8搭配双比色系统，同时支持管比色和皿比色。 - 1.9搭载IPS级高清电容触摸屏。 - 1.10可通过自带的USB接口导出测定数据和更新程序。 - 1.11内置热敏打印机，支持自动打印和批量打印。 - 1.12内置嵌入式多孔消解仪，可对COD总磷总氮总铬进行快速消解。 - 1.13配备工厂预制试剂耗材，无需反复移液和配制浓硫酸，只需要在试管内加入水质样品即可进行检测。 - 1.14内置中英文界面同屏显示，无需语言手动切换。 - 1.15供电自动切换模式，支持外部电源与电池之间自动切换功能。 - 1.16仪器工作进行中，可实时观察消解状态，支持消解状态和测定状态同屏显示。 - 1.17ABS外箱材质，高强度、耐腐蚀、耐高温外壳。 1.18配备1.1所列项目（10套）试剂、移液枪2支、消解比色管18支、比色管架一个、实验手套2双、稀释杯4个、移液枪吸头2包、擦拭布2块、使用说明书一份、产品合格证一份、保修卡一份移液器。 - 2仪器技术指标： - 2.1示值误差≤±3％（满量程）。 - 2.2重 复 性≤±1％。 - 2.3光学稳定性≤±0.001Abs/20分钟（10万小时寿命）。 - 2.4打 印 机：微型热敏打印机。 - 2.5工作环境：5-40℃，≤85%无冷凝。 - 2.6设备功能：水质分析、光度测量、数据管理、自建系数曲线、 自建标样曲线、USB升级等。 - 2.7控温模式智能PID温控，温控精度±0.5℃，消解温度35~199℃。 |  |
| 2 | 手持式复合气体检测仪 | 3 | - 1仪器配置要求： - 灵活检测各类场景气体实时浓度，可同时快速灵敏检测多种气体参数。 - 常规气体检测范围. - 气体 - 种类; - 量程; - 低报 - 警点; - 高报 - 警点; - 分辨率. - EX; - (0-100)%LEL; - 20%LEL; - 50%LEL; - 1%LEL. - H2S; - (0-100)ppm; - 10ppm; - 35ppm; - 1ppm. - co; - (0-1000)ppm; - 50ppm; - 150ppm; - 1ppm. - o2; - (0-30)%vol; - 19.5%vol; - 23.5%vol; - 0.1%vol. - 2仪器技术指标： - 2.1.显示误差: <+5%FS。 - 2.2.响应时间: T<60s。 - 2.3.工作环境: 温度-10℃-50℃;湿度<95%RH无结露。 - 2.4.防爆标志: Ex ib IIC T4 Gb。 - 2.5供电方式：便携式设计，内置锂电池大于DC 3.7V，可进行户外气体实时测定。 - 2.6数据存储：大于500条，数据可导出。 - 2.7外形尺寸：不大于150x70x30mm（长x宽x厚）。 - 2.8配备使用说明书一份、产品合格证一份、保修卡一份。 |  |