附件

采购需求

本中心现需要采购1台高压灭菌器和2台手持式超声波水深仪以满足实验室检测需求，具体需求如下：

- 技术参数

| 序号 | 物品名称 | 数量 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高压灭菌器 | 1台 | 1.容量：≥54L，立式结构，底部带脚轮。 2.灭菌腔材料：SUS316不锈钢。 3.开关盖方式：一键解锁（点击开盖键），上掀开盖，轻压腔盖，感应锁盖（自动锁紧腔盖）。 4.工作时间范围:灭菌时间：1-6000分钟，融化时间：1-6000分钟，保温时间：1-9999分钟，定时器预置范围：0-15天延迟。 5.温度和压力：最高工作温度138℃；设计压力0.35Mpa，安全阀起跳压力≥0.31Mpa。 6.显示：液晶显示，支持中英文多语种显示。 7.排水功能：具备一键排水功能。 8.排汽方式：六级排汽方式，灭菌结束完成后，排气阀可按设定的六级排汽速度排汽，同时在排气过程中排汽速度可随时进行手动调整。 9.干烧保护装置：灭菌腔底同时配备液胀式、铜质温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护装置。 10.权限管理和数据存储功能：符合GMP要求,具有五级密码权限控制，每级均有独立密码，控制系统存储器可存储500次以上灭菌进程记录（每次灭菌进程记录至少含30条灭菌记录信息），并可查询及打印方便追溯管理。 11.监控系统：可通过手机移动APP随时随地实时监控灭菌器运行情况。 12.标配灭菌器专用纯水纯化系统：自带配套水纯化装置，连接自来水管道，自来水经纯化后向灭菌腔自动补充洁净水源，纯化水的电导功率可调范围至少包括2-15μS/cm区段。 13.安全装置：均分柱式锁盖装置，闭盖检查系统，电动式双内锁，冷却锁OPEN温度，缺水保护、过压双重保护，自动故障检测系统，后台安全测试程序， 温度监控，漏电、过流与短路保护。 14.占地面积：占地面积低于0.6平方米(长*宽)。 |
| 2 | 手持式超声波水深仪 | 2台 | 1. 测量量程： 0～100m（在25℃水中标准平面）。 2. 最大误差：量程×0.3%。 3. 工作频率：200～2000KHz，精度：≤±1%，盲区：≤1.5米。 4. 功率：发射功率32级，自动增益调节，并在屏幕显示。 5. 使用温度：-10℃≤适用温度测量范围≤50℃。 6. 显示：中文液晶显示。 7. 显示屏最小显示分辨率：1mm。 8. 标定：出厂标定，可现场校准。 9. 现场设置：通过传感器按键完成。 10. 输出：内置SD卡。 11. 供电：内置可充电电池供电（配充电器），外接充电器；仪器使用时间≥10h。 12. 电源：DC12V。 13. 传感器：306不锈钢；传感器电缆：10m。 |

二、服务要求

1.供应商保证高压灭菌器生产厂家具备以下所有资质资格：具有医疗器械（灭菌设备）生产许可证；具有特种设备（压力容器）制造许可证（不允许借用第三方资质，且厂家资质超过5年以上历史），厂家提供中小企业声明函和办理特种设备使用登记。

2.货期及安装要求：货期不超过20天，并免费上门安装和调试。

3.质保期一年，保质期内由于仪器故障（正常使用情况下出现）所产生的维修相关费用全免。

4.培训要求：提供现场免费培训。

5.响应要求：接故障通知后4小时内响应，24小时内派工程师到达现场维修。