- 附件2

物品采购需求表

| 序号 | 物品名称 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 便携式浊度计 | - 1 | - 1仪器配置要求： - 1.1便携式浊度计主机1台 - 1.2比色瓶1套 - 1.4便携式防护箱1个 - 2仪器技术指标： - 2.1内置大容量锂电池，续航时间不少于10 小时，满足全天高频使用需求。 - 2.2符合浊度《GB/T 5750.4-2023》、《HJ1075-2019》标准，适用于测量生活饮用水，自来水，湖泊水，高浊度污水等多种水质浊度，浓度直读。 - 2.3出厂内置标定曲线，无需用户建立，同时仪器支持用户自建曲线。 - 2.4支持量程手动、自动切换功能，当客户水样超出当前曲线量程后自动切换到更高量程。 - 2.5具备大容量储存系统，可存储不少于5000条实验数据。 - 2.6仪器须采用双光源（钨灯、LED灯）、双光路（透射光、散射光）测试系统，实现水样精准测试。 - 2.7具备高精度滤光系统搭配窄带干涉技术有效规避杂散光，保证测试数据稳定，测量精度高。 - 2.8采用比色瓶比色方式，最大量程可达4000NTU，同时仪器支持NTU、FTU、FNU、EBC等多种样品浊度单位自行切换。 - 2.9白光光源检测：光源波长：400-600nm，量程：0-100NTU，光路模式：90°散射光 - 2.10红光光源检测：光源波长：860nm，量程：0-4000NTU，光路模式：0-1600NTU 散射光（范围可调）、1600-4000NTU 透射光（范围可调） - 2.11测量时间：自动量程：（3-9秒），手动切换单一量程：（3秒） - 2.12示值误差：≤±5% - 2.13重复性：≤±3% - 2.14空白值漂移:不大于0.02NTU - 2.15分辨率：≤10NTU时：0.01NTU，10-100NTU时：0.1NTU，100-4000NTU时：1NTU - 2.16单位：支持NTU、FTU、FAU、FNU、JTU、EBC、mg/L单位切换 | 包检定校准 |
| - 2 | - 便携式溶解氧测定仪 | - 1 | - 1仪器配置要求： - 1.1便携式溶解氧仪主机1台 - 1.2溶解氧电极1支 - 1.3电极挂架2支 - 1.4充电器1套 - 1.5MicroUSB转DB25打印线1副 - 1.6防护箱1个 - 2仪器技术指标： - 2.1智能判别终点：支持自动读数、定时读数、定时间隔读数、手动读数，自动零氧标定和满度标定 - 2.2支持大气压自动补偿（单位可选kPa、mbar、Torr、Atm） - 2.3支持盐度校准 - 2.4支持数据存储（500套）、查阅、删除、传输和打印，符合GLP，实现数据追溯，具有USB接口，配合专用的通信软件，实现与PC的连接 - 2.5支持IP65及以上防护等级，具有断电保护功能，支持自动关机和恢复出厂设置，内置可充电锂电池 - 2.6溶解氧 - 范围：(0.00～50.00)mg/L - 最小分辨率 0.01 mg/L - 电子单元示值误差 ±0.10mg/L - 仪器示值误差±0.30mg/L - 响应时间 ≤45s(20.0 ℃时90%响应) - 盐度: - 补偿误差±2% - 饱和度范围(0.0～300.0)% - 最小分辨率0.1% - 电子单元示值误差±2.0% - 仪器示值误差±10.0% - 温度： - 范围(-5.0～110.0)℃ /(23-230)℉ - 最小分辨率 0.1℃/0.1℉ - 电子单元示值误差±0.2 ℃/±0.36℉ - 仪器的示值误差±0.4 ℃（0.0℃-60.0℃）；±1.0 ℃（其他范围） | 包检定校准 |
| - 3 | - 高压灭菌锅 | - 1 | - 1仪器配置要求： 1.1高压灭菌锅1台 - 2仪器技术指标： - 2.1采用移位式快开盖结构，使锅盖开启与锁紧安全可靠、灵活轻巧 - 2.2具有断水保护装置，最高工作压力0.142Mpa - 2.3自胀式密封圈，电加热方式 - 2.4压力联锁盖装置，双刻度读数压力表 - 2.5可预置固定程序对灭菌物品灭菌； - 2.6可存储上次灭菌程序，便于二次操作 - 2.7具有下排放冷空气和下排水功能 - 2.8数显屏与指示灯可显示设定的灭菌工作动态与运行的功能提示 - 2.9全不锈钢材质，筒体厚度：不小于2mm - 2.10采用电子与机械互动的安全结构，使锅内有压力时联锁装置自动锁紧锅盖，确保使用者安全操作 - 2.11实行微电脑控制系统，采用“LED”数显运行工作程序，灭菌结束（报警）后自动停机 - 2.12外壳材料采用优质耐高温工程塑料，避免了传统手提式灭菌器外壳易烫的隐患 - 2.13底部带脚轮，方便移动 - 2.14产品符合GB/T 150《压力容器》设计与制造 - 2.15设计使用年限≥10年 - 2.16功率 ：不大于2KW，容积：25-30L - 2.17温度设定范围50℃-126℃，时间设定范围0-99h - 2.18工作电压：220V；频率：50Hz - 2.19具有国家规定的压力容器证书 | 包检定校准 |
| - 4 | - 电导率仪 | - 1 | - 1仪器配置要求： - 电导率仪主机1台 - 电导率电极1支 - 电导率溶液 1408μS/cm （20mL）10包 - 充电器1套 防护箱1个 - 2仪器技术指标： 2.1参比温度20℃或25℃可选 2.2支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能 2.3支持固件升级功能，允许功能扩展和个性化要求 2.4支持IP65防护等级 2.5智能判别终点，支持自动读数、定时读数、定时间隔读数、手动读数，支持自动/手动温度补偿 2.6自动识别4种GB电导标准溶液，支持1-3点电导电极标定 2.7支持不补偿、线性、纯水补偿等多种电导率补偿方式 2.8支持自动频率切换，配套1.0常数电极可覆盖全量程测量（20μS/cm以下样品建议选用0.1常数或者0.01常数电导电极测量） 2.9支持数据存储（不少于1000套）、查阅、删除、传输和打印 符合GLP，实现数据追溯 2.10支持连接标准RS-232串口打印机打印测量结果，打印格式可选 2.11具有USB接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输 2.12电导率 范围：0.000 μS/cm～1000 mS/cm 最小分辨率：0.001μS/cm，根据量程自动切换 电子单元引用误差：±1.0%FS 2.13电阻率 范围：5.00Ω•cm～20.00 MΩcm 最小分辨率：0.01Ω•cm，根据量程自动切换 电子单元引用误差：±1.0%FS 2.14 TDS 范围：0.000mg/L～300g/L 最小分辨率：0.001mg/L，根据量程自动切换 电子单元引用误差：±1.0%FS 2.15盐度 范围：（0.00～8.00）% 最小分辨率：0.01% 电子单元引用误差：±0.2% 2.16温度 范围：(-5.0～110.0)℃ 最小分辨率：0.1℃ - 电子单元示值误差：±0.2 ℃ | 包检定校准 |
| - 5 | - 便携式pH计 | - 1 | - 1仪器配置要求： 1.1便携式pH主机1台 1.2pH三复合电极1支 1.3电极挂架2个 1.4充电器1套 1.5防护箱1个 - 2仪器技术指标： 2.1分辨率可选：pH支持0.01pH和0.1pH，mV支持0.1 mV和1mV 温度单位可选：℃ 和 °F 2.2支持开机自诊断、自动关机、断电保护和恢复出厂设置功能 2.3支持固件升级功能，允许功能扩展 2.4支持IP65防护等级 2.5智能判别终点，支持自动读数、定时读数、定时间隔读数、手动读数 2.6支持自动/手动温度补偿 2.7支持1-5点pH电极标定 2.8自动识别GB、DIN、NIST等3组标准缓冲溶液，支持标液组管理，支持自定义pH缓冲溶液和标液组 2.9支持数据存储（1000套）、查阅、删除、传输和打印 2.10符合GLP，实现数据追溯 2.11支持连接标准RS-232串口打印机打印测量结果，打印格式可选 2.12具有USB接口，通过专用通信软件与PC连接，实现数据传输 2.13 mV 测量范围：（-2000.0～2000.0）mV 最小分辨率：0.1mV 电子单元示值误差：±0.1%或±0.3mV 2.14 pH 测量范围：（0.00～14.00）pH 最小分辨率：0.01pH 电子单元示值误差：±0.01pH 2.15温度 测量范围：(-5.0～110.0)℃ 最小分辨率：0.1℃ - 电子单元示值误差：±0.2 ℃ | 包检定校准 |
| - 6 | - 声校准器 | - 2 | - 1仪器配置要求： 1.1声校准器1台 - 2仪器技术指标： 2.1符合标准：GB/T 15173-2010 1级和IEC 60942:2017 2.2声压级： 114dB及94dB（以2×10-5Pa为参考） 2.3声压级精度：±0.25 dB（-10 ℃ ~ +50 ℃） 2.4频率准确度：1000 Hz±0.7 % 2.5总失真：≤2.5 % 2.6电池：最长连续使用时间不少于7小时 2.7稳定时间：小于15s - 2.8使用环境温度范围：-10 ℃ ~ +50 ℃ | 包检定校准 |